重庆市成人口罩产品质量监督抽查实施细则（2021年）

- 1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一款式（货/款号）、同一花型颜色及材料的产品，其中自吸过滤式防颗粒物呼吸器抽取样品70个，其中50个作为检验样品，20个作为备用样品；日常防护型口罩抽取样品150个且至少包含6个独立包装（若样品明示经环氧乙烷处理，则应增加6个独立包装），其中100个且至少包含3个独立包装的产品作为检验样品， 50个且至少包含3个独立包装的产品作为备用样品。若样品明示经环氧乙烷处理，则检验样品和备用样品各增加3个独立包装。

随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

- 2 检验依据

表1 自吸过滤式防颗粒物呼吸器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626-2006 GB 2626-2019 | GB 2626-2006 6.3 GB 2626-2019 6.3 |
| 2 | 泄漏性 | GB 2626-2006 GB 2626-2019 | GB 2626-2006 6.4 GB 2626-2019 6.4 |
| 3 | 呼吸阻力 | GB 2626-2006 GB 2626-2019 | GB 2626-2006 6.5、6.6 GB 2626-2019 6.5、6.6 |
| 4 | 呼气阀气密性① | GB 2626-2006 GB 2626-2019 | GB 2626-2006 6.7 GB 2626-2019 6.7 |
| 5 | 呼气阀盖/呼气阀保护装置② | GB 2626-2006 GB 2626-2019 | GB 2626-2006 6.8 GB 2626-2019 6.8 |
| 6 | 死腔 | GB 2626-2006 GB 2626-2019 | GB 2626-2006 6.9 GB 2626-2019 6.9 |
| 7 | 头带 | GB 2626-2006 GB 2626-2019 | GB 2626-2006 6.11 GB 2626-2019 6.11 |
| 备注：①仅考核配有呼气阀的半面罩。②仅考核配有呼气阀的面罩。 |  |  |  |

表2  日常防护型口罩检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 32610-2016及其他明示质量标准 | GB/T 2912.1-2009等 |
| 2 | pH值 | GB/T 32610-2016及其他明示质量标准 | GB/T 7573-2009等 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB/T 32610-2016及其他明示质量标准 | GB/T 17592-2011等 |
| 4 | 耐摩擦色牢度② | GB/T 32610-2016及其他明示质量标准 | GB/T 29865-2013等 |
| 5 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610-2016及其他明示质量标准 | GB/T 13773.2-2008等 |
| 6 | 呼气阀盖牢度③ | GB/T 32610-2016及其他明示质量标准 | GB/T 32610-2016 6.10等 |
| 7 | 环氧乙烷残留量④ | GB/T 32610-2016及其他明示质量标准 | GB/T 14233.1-2008等 |
| 8 | 微生物 | GB/T 32610-2016及其他明示质量标准 | GB 15979-2002 附录B等 |
| 9 | 过滤效率 | GB/T 32610-2016及其他明示质量标准 | GB/T 32610-2016附录A等 |
| 10 | 防护效果 | GB/T 32610-2016及其他明示质量标准 | GB/T 32610-2016附录B等 |
| 11 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016及其他明示质量标准 | GB/T 32610-2016 6.7等 |
| 12 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016及其他明示质量标准 | GB/T 32610-2016 6.8等 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。②仅考核有染色和印花部分的口罩。③仅考核配有呼气阀的口罩。④仅考核明示经环氧乙烷处理的口罩。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。